直流电阻测试仪使用说明书

一．概述

直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术，由四位半LCD液晶显示测量结果，三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值，克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器，其测量速度比电桥快一百多倍。仪器内装可充电电池组（12V），交、直流两用，便于现场及野外测试。

二．工作原理

本仪器内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时，恒流从I＋、I－端向被试品馈入恒流，该电流在被测体上产生相应的电压值，这一电压值在V＋、V－端取回本机，经放大后，直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。

三．技术指标

  - 使用条件：

环境温度：0℃～40℃

相对温度：≤85％RH

  - 测量范围：1mΩ～20mΩ;20～200mΩ;0.2～2Ω; 2～2Ω;20～200Ω;200Ω～2kΩ

  - 测量精度：０.5级

  - 分辨率：1μΩ

  - 恒流源：2.00A（1uΩ～2Ω）、0.20A(2Ω～20Ω)、0.02A（20Ω～200Ω），0.002A（200Ω～2KΩ）

  - 电流表头显示范围：0.20A～2.00A

  - 工作电压

直流  12V～16.8V（2.2Ah）锂离子可充电电池   交流 AC220V 50 HZ (±10 %)

  - 功耗：≤15W

  - 外形尺寸：335×275×175mm

  - 重量：2.8kg

四．使用方法

1.电源

本仪器为测试提供的电源的两种：AC220V／DC12V。在强电磁场干扰的情况下，建议最好使用直流电源测试，此状态下测试的数值稳定，抗工频干扰能力强。

A：直流电源测试：

开启电源开关，选择相应的档位，档位指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕关闭总电源开关，放电10-15秒后再转换测试夹，进行再次测试。（在按下“启停”键后测试时，将禁止换其他档位，需在停止测试后换其他挡位）

B、交流电源测试：

接上交流AC220V电源，“充电“指示灯闪动，选择相应的档位，档位指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕关闭总电源开关，放电10-15秒后再转换测试夹，进行再次测试。

Ｃ、充电：

接上交流AC220V电源，“充电“指示灯闪动，表示正在对机内的可充电池进行充电工作，电池充满后指示灯长亮。仪器在使用直流时也可根据“电量指示”了解电量的多少随时充电，仪器使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。（仪器设计了充电保护电路，不会有过充现象产生）

2.测试线的联接方法：

将仪器的I＋、V＋、V－、I－端子与被试品按图1的方法联接好。这种联接法，可消除A、B、C、D处的接触电阻，以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx    (注意：B、C之间不要反向)。

# A  B                C   D

I＋V＋             V－  I－

图１

在使用中，如果仪器随带的测试线长度不够，可使用直径相当的导线将测试线加长。

3.测量：

本仪器在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。按图1方法接好测量线后，根据被测值的大小选定欲测的电阻档，按下该档开关，此时该档指示灯亮，四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时，在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路，以免电磁干扰。

4.放电：

测试完毕后可直接关断总电源。如果是感性试品，关断电源后不应马上拆线操作，应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒，否则电感的反电动势危害人身安全。

五．注意事项

1.仪器在使用完直流电源测试后，应及时对机内的电池进行充电维护。

2.在直流测试过程中，发现欠压指示灯亮，应停止使用直流电源，改用交流电源测试。

3.仪器长期不用时，应定期（两个月）对仪器内的电池组进行充电维护，一般充电14小时左右，直至“充满”指示灯亮为止。

4.本仪器应避免受潮、跌落、暴晒等。

六．产品附件清单

１．仪器主机        １台

２．测试线          １套

３．交流电源线      １根

４．产品使用说明书  １本

５．合格证          １张。